sNFL Kiti Teknik Şartname

- sNFL testi serum veya plazma örneklerinden 100 ul numune kullanarak Chemiluminescence yöntem ile çalışabilmelidir.

- Ölçüm aralığı 300 pg/ml’ye kadar dilüsyonsuz ölçüm yapabilmelidir.

- Testin çalışılacağı sistem tam otomatik olmalı ve sürekli numune yüklenebilir bir sistem olmalıdır.

- Linearite sınırları aşıldığında sistem numuneyi otomatik dilue ederek tam sonuca ulaşabilmelidir.

- Testin LOQ (Limit of Quantitation) değeri maksimum 3 pg/ml olmalıdır.

- Reaktifin cihaz üstü stabilitesi minimum 28 gün olmalıdır.

- Numune veya reaktif doğrudan sistème yüklenebilmeli herhangi bir ön işleme gerek duymamalıdır.

- Test, çalışmanın gerçekleştirileceği tam otomatik kemilüminesans immunoassay analizörü ile tam uyumlu olmalıdır.